| 仪器设备名称 | 规格 | 性能指标 | 所需总量 | 用途、涵盖的 实验实训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机质文物修复台（核心产品） | 米 | 1、修复实验桌，单桌尺寸大于长1200mm*宽900mm*高850mm； - 2、桌子整体为全钢材质，主体结构需要钢架支撑，结构要求：主体框架结构配置集灰抽屉及双层钢制置物架；实验台台面面材为冷轧钢板面+理化板结合整体厚度不低于12mm，柜体厚度不低于1.2mm，板材整体厚度不低于12mm；操作面前缘上边圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。耐酸碱、高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨； 3、桌面下方为全柜结构，柜体材料与桌子主体材 料一致，上层设抽屉柜，方便存放文件及杂物，下层柜门铰链防腐无噪，开合次数 10 万次以上；修复台相邻门和抽屉必须在同一水平线上，误差不大1.5mm； 底部柜子比桌面缩入桌内约20cm以上，方便学生端坐入腿。 4、工作台设挂物杆，杆上设挂物钩。3－5倍带照明式放大镜，设备整体尺寸不小于1000 X 750X800 mm。 5、包含文物修复的常用工具，吊模机、文物粘接胶水等小型耗材材料。 6、包含实训室文物修复文化展示内容等相关展览展示。 | 38 | 文物清理修复桌 |
| 凳子 | 把 | 1、凳面尺寸不小于370*350mm，高度不低于500mm； 2、椅子底部有防滑垫，防滑静音； 3、椅子脚架：≥（宽）25mm*（厚）50mm，管壁厚度：≥1.2mm； 4、最大承重不低于200kg； 5、中标后需要提供样品，在参数内选择确认后再供货。 | 80 | 工位 |
| 边台 | 米 | 1、全钢结构，规格（宽*高）：≥750mm*850mm±5mm，总长大于12m，具体按照实际场地定制； 2、实验台台面：同修复台面采用实验室专≥12.7mm厚的实芯理化板，边缘同材质加厚≥25mm，操作面前缘上边圆滑处理，美观且光滑不伤手。台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。耐酸碱、高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨； 3、实验台下柜体： 柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附，抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体称重性及抗冲击能力； 抽屉：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，其余材质同柜体； 4、桌面需预留显微镜等仪器的位置，柜体需要预留电脑主机位置，整体边台配合工具架可随时改造为修复台； 3、按照实际场地定制，风格与修复台统一。 | 12 | 文物及仪器工具置放台 |
| 水槽边台 | 米 | 1、结构：全钢结构，各带2个水槽、2个水龙头、2个滴水架、1个洗眼器、1个沉淀池； 2、规格（长*宽*高）：≥1500mm*750mm*850mm±5mm； 3、台面为≥12.7mm实芯理化板；下边缘双层加厚到≥25mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、高温和具有良好的承重性能； 4、柜体采用≥1.0mm的冷板，双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附，抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体称重性及抗冲击能力。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：≥500mm*400mm*300mm。无腐蚀或变形。外观及其承载能力的检测也都符合要求； 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀。水嘴可旋转； 7、配置滴水架：采用≥12.7mm实芯理化板背板，ABS滴水棒，带导水槽及导管，滴水棒高度可调节； 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成； - 9、配置沉淀池：采用≥1.0mm不锈钢板，可进行高效快捷的废水沉淀处理，沉淀池要求可放置在边台柜体中； - 10、最终排水需符合市政废水排放的环保要求，整体风格与边台及修复桌统一。 | 2 | 水洗及卫生打扫 |
| 边柜 | 米 | 1、结构：全钢结构； 2、规格（长*宽*高）：≥900mm*450mm*1800mm±5mm； 3、门板\侧板、顶板、底板采用≥1.0mm厚金属冷轧，冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉末喷涂。层板采用≥1.0mm厚钢制层板，表面静电粉沫喷涂，耐酸碱、耐腐蚀； 4、结构：整体四门，对开门，上门镶玻璃，门均带拉手锁，结构采用电阻焊； 5、玻璃视窗：≥4mm防爆玻璃； - 6、边柜需要根据室内布置情况灵活安排尺寸，在文物柜和水台之间填满空间。按照实际场地定制，风格与中心修复台统一。 | 2 | 文物及工具置放柜 |
| 文物储存架 | 米 | - 规格：长1200宽600高2000mm 全钢四层结构 冷轧钢板厚度≧1.2mm； - 2、主要由立柱片、横梁和层板组成。全组合式结构，组合灵活、 装卸简单，立柱、横梁及层板厚度均≥1.2mm，每层承重≥500kg； - 3、表面全部经过酸洗、除锈，磷化静电喷涂等工序处理4、采用扣接式结构，拆装方便，层间距可依据货物高度以每 50mm 为单位上下调节。 | 3 | 文物展示 |
| 文物储存柜 | 米 | - 全钢结构，钢材厚度≧1.2mm 整体四门，对开门，上门镶玻璃，门均带拉手锁，结构采用电阻焊，玻璃透明，交付时能够按照文物尺寸定制内部隔断。 - 面宽≧1200mm，进深≧350mm，高度≧1800mm 和边柜同高。 | 5 | 文物修复档案及材料放置 |
| 衣柜 | 个 | 1、2门更衣柜，白色，冷轧钢板材质，板材厚度不小于0.7， 深度≧50cm，宽≧90cm 高≧180cm，内部有格有衣架 ； 2、与修复台等风格统一。 | 2 | 修复防护服放置 |
| 通风橱 | 个 | 1、结构：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：≥1200mm*850mm*2350mm±5mm。 3、要带安装； 4、材料： 4.1操作台面要求：台面为≥12.7mm优质实芯理化板；下边缘双层加厚到≥25mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、高温和具有良好的承重性能。凹陷式台面防止有害液体外溢。 4.2整体结构：柜体外侧采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用≥1.2mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动层板，以便分层放置器材等物品，层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4.3柜体上部：柜体上部面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板制作，其结构可拆式结构，为水、电、气管道等部分的安装维修提供便利，上部柜体内膛采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。并设有下补风功能，以防止在视窗完全关闭时柜内负压过大。 4.4柜体下部：底柜柜门采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层板，防爆阻燃。底柜层板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m2。 4.5导流板：导流板为可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁，可根据实验需求对其中部分导流板的位置进行调整。 4.6视窗：可调视窗为≥5mm防爆钢化玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置。 4.7内衬板：内衬板为≥5mm抗倍特理化板。 4.8电源：采用10A的三孔万能单相插座。 4.9光源：光源为单管LED灯，并与气体完全隔离，台面照度≥300LUX。 4.10水龙头：采用实验室专用单口化验水龙头，精密陶瓷芯开关阀门。表面经过环氧树脂喷涂处理。 4.11水盆：采用实验室专用≥5mm厚高密度聚丙稀（PP）注塑一体成型水盆。 5、排风系统：选用耐腐防爆、低能耗低噪音变频风机，内置ADC转换器及串行通讯接口，可接收上位机通讯及控制信号，噪音不高于60分贝。 6、技术指标： 6.1面风速：≥0.3-0.5m/s（视窗全开时为≥0.3m/s；视窗开300mm时为≥0.5m/s）； 6.2排风量范围：≥650-1700m³/h； 6.3噪音：≤60db； 7、要求配置废液收集装置，容积不小于50L。 | 1 | 挥发性化学药品使用 |
| 危险化学试剂储藏防爆柜 | 个 | 1、材质：冷轧钢板； 2、外形尺寸(高*宽*深)：≥1650*590*460mm； 3、配置：2个镀锌层板，电子密码双锁，应急钥匙盒； 4、开门方式：单门手动； 5、产品材质：整体为双层≥1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔≥38mm，内填特种防火材料； 6、容积：≥22加仑/83升； 7、柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢； 8、内置静电地线端口。 | 1 | 易爆有毒化学药品储存 |
| 电子黑板 | 个 | 智慧黑板采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，支持普通粉笔直接书写，具备防眩光效果； 智慧黑板尺寸：长≥4000mm，高≥1200mm。厚度≥90mm.四角采用圆角设计屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例：16：9； 屏幕图像分辨率3840*2160；可视角度（水平/垂直)：178°；使用寿命：≧50000小时。 采用电容控技术，支持Android9.0、Windows7、windoww10等操作系统。 智慧黑板内置2.1声道音响，额定总功率不小于50W； 整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙。支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不能对笔的书写造成干扰； 内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与智慧黑板匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示； 黑板前置接口：≥USB3.0*3，type-C*1，支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。 智慧黑板模组采用铝镁合金材料，热扩散系数≥50mm²/S，并具有防盐雾腐蚀性能。 智慧黑板内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射；Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准； 智慧黑板内置高清摄像头，支持远程巡课等应用；内置外扩展阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集； 外接电脑设备可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面； 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机； 智慧黑板内置OPS计算机，搭载CPU配置不低于Intel 11代酷睿 i5；内存不低于16GB DDR4内存；硬盘不低于512GB SSD固态硬盘。具有独立非外扩展的USB接口； 支持不少于40个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面。 | 2 | 教学演示 |
| 体视多功能显微镜 | 台 | 以下数据偏差值不超过 10% 1.目镜：广角目镜；放大倍数：10X； 2.视场直径：Φ20；物镜变倍范：0.7-4.5X； 3.总放大倍数：7—45X；变倍比：6.5：1； 4.带调焦机构的万向支架；立柱：Φ38，高 420MM，横杆：Φ20，长 500MM，底板：330×330×18MM； 5.光源：双支冷光源； 6.移动工作距离：200mm； 7.光源：双支冷光源：24V/150W 卤素灯泡可以输出 160,000lx 光照强度，亮度可以连续调节并且不影响色温； 要求配置： 体视显微镜主机 1 台； 适配镜 1 套（连接显微镜和摄像器） 图像采集卡及软件（驱动）1 套；（能动态地显示图像,对 图像进行保存、打印） 数据线 1 条； 数码相机成像接口 1 套 二维测量软件，支持图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能，可以对所摄图像进行文字编辑，比例尺显示；超景深扩展；长度，角度，弧长测量；点，线，平行线，垂直测量；圆、椭圆测量；矩形，不规则形状的周长、面积、重心位置等几何参数量。； 数码相机 1 台，≥ 500 万像素 CCD； | 1 | 文物微观照片的拍摄和处理 |
| 图形工作站 |  | 搭载文物图像处理工作站（预装系统：不低于win10；CPU：英特尔酷睿不低于I9 13代处理器；内存容量：大于32GB；独立显卡3060及以上；系统盘为SSD，硬盘容量：不低于2T；不指定品牌，屏幕尺寸≥27英寸;配两根3m显示器数据线（DP\HDMI）；鼠标、键盘：有线鼠标、有线键盘、鼠标垫等配件。 | 1 | 文物微观照片的拍摄和处理 |
| 金相显微镜 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 1、光学系统：无限远色差校正光学系统；整体防霉； 2、放大倍数（等于或优于）：50X-500X； 3、整机：一体化结构，T型机身，按人体工程学设计；主要部件、结构件采用金属材料； 4、目镜：高眼点平场目镜，10X/20mm；目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启；双目具有视度补偿功能，并在目镜上调节； 5、目镜筒：铰链式三目镜筒，30度倾斜；瞳距调节范围48-75mm；内定位，需专用工具才能开启；采用金属材料；80%/20%分光，双目和三目同步成像；旋转镜筒带上下位置（纵向360度旋转）：上位可提供升高40mm的眼点观察高度； 6、多层宽带镀膜物镜：无限远平场金相专用物镜5X/N.A.0.13/W.D.11.5mm；10X/N.A.0.3/W.D.6.8mm；20X/N.A.0.4/W.D.11.1mm；50X/N.A.0.55/W.D.8.2mm，带弹簧； 7、物镜转换器：内定位内倾式5孔固定转换器，方便装卸切片； 8、载物台： （1）三层复合式机械移动载物台，低手位操作；X、Y向移动均采用进口三角钢导轨； （2）面积：≥300mm×180mm，移动范围：≥150mm×100mm； （3）有重复定位功能，即在降低载物台更换标本后，载物台可调至之前所观察的同一焦面，达到更便捷更快速的使用观察； 9、调焦机构： （1）粗微调同轴，齿轮齿条传动，采用金属材料；并采用进口三角钢导轨及滑块膨胀结构； （2）左右手均有调焦手轮可调节，低位手轮操作，降低操作疲劳； （3）粗微调焦范围：≥30mm；微调：每转0.2mm；最小读数：2μm；粗调焦松紧度可调；具有限位装置； 10、照明系统： （1）柯拉照明，带可变孔径光栏和视场光栏装置、调中装置； （2）反射照明器组，包含反射主体，12V50W卤素灯箱组，12V50W卤素灯，可选配LED光源，双光源可互换。蓝色滤色片φ32，磨砂玻璃φ32；电源箱外置，照明器直接与电源箱插座连接，亮度调节旋钮位于机身右侧，亮度连续可调。 （3）透射照明器组，6V30W卤素灯，可选配LED光源，双光源可互换。配套聚光镜； 11、同品牌数码摄像系统（等于或优于）：有效像素4000X3000，全像素下最大帧速25帧/秒，USB3.1高速数码接口，双色LED状态指示灯；配套摄像接头：含0.65X摄像目镜、摄像接头、C型卡口。同品牌图像分析处理软件（正版软件，具有软件著作权证书）； 12、配套偏光附件； 13、带斜照明，配套对应的金相分析软件，数据线接口和配套软件均要求适配图形工作站。 | 1 | 金属文物观察分析 |
| 智能超纯水机 | 台 | - 1、制水量： 10升/小时（水温25℃时） 取水流量：1.5-1.8L/Min（水箱储水时） - 2、进水要求：城市自来水TDS≤200ppm, 水压0.10—0.40Mpa，水温5-45℃ - 3、出水水质：一机两用，有两个出水口，可同时制取RO纯水和UP超纯水,符合实验用水标准GB6682-2008： - 4、第一出水口(RO纯水):电导率:≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm）优于实验用水标准GB6682-2008 三级水 - 5、第二出水口(UP超纯水)：电阻率：18.2MΩ.cm (在线监测) 优于实验用水标准GB6682-2008 一级水 重金属 ＜ 0.1ppb，总有机碳含量＜20ppb，吸光度（254mn,1cm光程）≤0.001,可溶性硅≤0.01mg/L； - 6、 工作电源：AC 220V/50HZ 功率：50-150W 7、配置：主机，终端微滤器，确保设备正常使用的其它相关配件，技术资料。 | 1 | 提供文物修复用纯水和超纯水 |
| 恒温恒湿箱 | 个 | 容积：≥200升 温度范围：约-20℃ ～ 150℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 温度偏差：≤±2℃ 升温时间:由常温升至150℃小于40分钟（空载非线性） 降温时间:由常温降至-20℃小于60分钟（空载非线性） 湿度范围：20%～98%R.H. 湿度波动度：±3%R.H. 湿度偏差：≤3% 控制器精度: 不低于温度±0.1℃ 、湿度±1%RH - 送风循环系统: 马达功率≥ 90W ，多翼式扇叶(SIRCCO FAN)功率（W）：≥960W | 1 | 陶瓷和金属老化实验、使用修复材料的耐久性测试 |
| 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1、显示方式：LED显示； 2、温度调节范围（℃）：环境温度+5～200； 3、温度分辨精度（℃）：≤0.1； 4、温度均匀度（℃）：≤2.5（200℃时）； 5、容量：≥210L； 6、内胆尺寸：≥500*536*750mm； 7、搁板数量：≥2块； 8、送风方式：背部水平吹风； 9、调温方式：定值、步调可选； 10、每步时间：999.9（分）； 11、温度波动度（℃）：≤±0.2； 12、附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表校正、RS-232接口。 | 2 | 材料处理、烘干 |
| 蒸汽清洗机 | 台 | - 可控喷枪款 ：可控枪+电磁阀 ； - 干湿可调节蒸汽 不可出水 有过热保护 ； - 蒸汽压力5~6bar ； - 电源线长>1.5m ； - 重量<5kg。 | 2 | 文物清洗 |
| 超声波洁牙机 | 台 | 1、通用手柄型带踩踏板 ； 2、控制电源：~220V±10% 50Hz±1Hz 250mA； 3、主机输入：24—2A MAX； 4、尖端主振动偏移：≥100um； 5、进水压力：0.01～0.5Mpa； 6、主机重量：小于0.5kg； 7、工作频率：30KHz±3KHz； 8、半偏移力：<2N； 9、外形尺寸：小于130mm×110mm×30mm； 10、带水泵，带外接水槽，可水洗，可更换洁牙机工作头；有相应的转换头和对应配件。 | 10 | 文物清洁 |
| 喷笔带气泵 | 台 | 1、口径：0.3/0.5/0.8mm 三种喷口； 2、喷绘距离：50~100mm； 3、工作气压：15~50PSI ； 4、涂料传送方式：重力 ； 5、开关：双动、不带盖涂料杯 ； 6、连线长>1.8m ，配洗杯液 要求质保十年，喷笔保修十年； 7、气泵功率：1/5HP；转速：1450/1750rpm ； 8、自动停机:57psi 自动关机：10psi ； 9、出气口：1/8BSP。 | 10 | 作色 |
| 移动式冷光修复灯 | 台 | 1、光学级双光源消影设计，全光谱高显灯珠，带柔光配有灯架； 2、灯光5500k色温稳定； 3、电压：100v-240v； 4、角度高低可调； 5、带放大观察镜； 6、有万向轮可移动，万向轮带锁死功能。 | 4 | 文物观察和修复 |
| 重型工作台带工具架 | 米 | 1、外型尺寸（长*宽*高）：≥1800mm×750mm×850mm±5mm；背板高≥980mm±5mm）。 2、台面上设灯架，挂板，电气源面板。结实的桌面可以做一些强度较大的工作。具有工具悬挂装置。配置要求：含挂件、1只40W～60W的日光灯、电源插座、开关。 3、台面采用≥50mm厚聚氨酯复合台面，骨架采用C型钢（≥2.0mm）柜体采用：1.0mm～2.0mm钢板；风格颜色与整体修复室和谐； 4、组合配置：挂件、挂钩配齐、虎钳、切割机、手锯、榔头、锉刀、卡尺、角磨机、手钻、螺丝刀、钳、锉等常用矫形工具。 5、另配多功能工具挂板6块，规格≥600mm*600*25mm，材质采用≥1.2mm厚冷轧钢钢板喷塑，一半方孔一半百叶。整体风格统一；折弯大于20mm，大于1000mm位置有加强筋；四角焊接；通高不低于500mm安装在边台的柱子上。 | 1 | 置放重型和临时使用工具 |
| 喷砂清洗机 | 台 | - 1、尺寸大于1000*650*600mm； - 2、左侧有机玻璃仓门带液压支撑，右侧门可以开启方便大型文物进入 - 3、重量约：3kg； - 4、压缩空气气压范围：3-6bar。 - 5、粉尘吸收器噪音为59分贝。 - 6、LED照明光源2个、LED照明顶灯一个。 - 7、配国产喷砂机2只喷笔（喷头为：1mm 1支、1.2mm 1支）（选配） - 8、配置清单：含静音无油型空压机噪音50分贝、气枪1把、LED照明光源1个脚踏开关；喷砂容器 (2kg)；气压控制器；压力阀；空气过滤器；文物粉尘吸收器； 9、配套清单：2个砂料桶分别装砂料为320目刚玉砂、320目玻璃砂。 | 1 | 配合不同的砂粒，适用于各种器物表面清洁去除和打磨工作。 |
| 文物移动除尘过滤器 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 1、用电压范围：110-230V； - 2、功率:600W； - 3、最大吸气量：100-1000 m3/h； - 4、过滤效率；（0.3UM颗粒） 99.99%； - 5、过滤能力：16.000 Pa时1000 m3/h。 - 6、静态压力：40000Pa； - 7、吸气量：无级变速大小可以调节； - 8、噪音：44~46分贝；IP保护等级： - 9、万向吸臂：规格50-75mm可选，长度1100mm，可以 360度旋转，角度可任意调节。 - 10、工作半径：850mm。 - 11、可过滤修复过程中产生的粉尘和有害气体。 带有有害气体浓度报警装置。工作半径：850mm底部带有可移动万向轮带锁死功能、吸气口马蹄形1个、透明罩1个；带粉尘袋容量报警保护装置。 | 1 | 粉尘吸收处理 |
| 温湿度测量仪 | 台 | 1、温度测量范围：约为-20～70℃； 2、温度测量精度：≥±0.3℃； 3、温度测量分辨率：≥0.1℃； 4、湿度测量范围：约为0～100%RH； 5、湿度测量精度：≥±0.3℃(23℃±2℃), 全程≥±0.5℃ 6、湿度测量分辨率：≥0.1%RH； 7、储存容量：≥10918 组数据，usb接口； 电池寿命：1年使用时间(刷新间隔10秒)，5年(休眠存放） | 2 | 用于实验室温湿度的测量记录。 |
| 便携式酸度计 | 台 | - 1、仪器级别：0.1 级； - 2、pH：(0.00-14.00)pH； - 3、电子单元示值误差：±0.03pH； - 4、mV ： (-1400-1400)mV - 5、配套测量范围： (0.00-14.00)pH 6、配置：主机、pH 复合电极、pH缓冲粉剂、电极挂架、防护套、腕带组装件等 | 2 | 用于精确 pH 值的测量。 |
| 便携式电导率仪 | 台 | 以下数据偏差值不超过10% 1、测量范围：0～1999 uS； 2、精度：±2% FS； 3、分辨率：1uS； 4、自动温度补偿：0℃～50℃； 5、工作温度：0℃～50℃； 6、校正：1点自动校正； 7、自动关机：5分钟自动关机； 8、低电压提示：有； 9、C/F自动转换：有； 10、保持功能：有； 11、显示：电导和温度双显示。 | 2 | 用于溶液的电导率测量。 |
| 电子秤 | 台 | 1、量程：≥300kg； 2、显示精度（可调）：100kg/50g/20g； 3、重复精度：≤±200g； 4、线性：≤±100g； 5、显示：LCD显示； 6、电源：交流适配器； 7、秤盘尺寸：≥500mm*600mm。 | 1 | 用于中大型器物称重。 |
| 电子天平 | 台 | - 1、称重范围：6000g； - 2、读数精度：0.1g； - 3、重复精度：±0.1g； - 4、线性：±0.2g； 5、秤盘尺寸: 174×143mm。 | 2 | 用于小型文物及修复材料的称重。 |
| 千分天平 | 台 | 1、实际分度值：≤0.001g； 2、最大称量范围：≥300g； 3、重复性（≤）：±0.001g； 4、最大允许误差（≤）：±0.002g； 5、类型：内部自动校准； 6、秤盘尺寸：≥Ф90mm。 | 1 | 用于文物取样和精细配置药品 |
| 分析天平 | 台 | 1、称重量程：≥ 220g； 2、可读性: 0.0001g； 3、重复性: 0.0001g； 4、线性误差： ±0.0002g； 5、校准方式：外部校准，标配砝码； 6、稳定时间：≤4s； 7、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg, 最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*:82mg； 8、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸； 9、显示屏：可调节亮度的背光LCD显示屏，4个圆形按键加上简易的用户操作界面，无需培训即可使用； 10、前置水平调节脚，方便用户调节水平； 11、称量模式: 基本称量、计件称量、百分比称量，下挂式称量，称盘尺寸: 直径≥ 90mm。 | 1 | 用于文物取样和精细配置药品 |
| 紫光手电 | 把 | - 长波和短波365nm 、254nm各一只； - 防跌落高度大于1.2米； - 配备对应电池或充电器。 | 2 | 用于紫外照明观察。 |
| 强光手电 | 把 | 1、色温5600K左右；多档位调节； 2、光源寿命≥8万小时； 3、防跌落高度大于1.2米； 4、配备对应电池或充电器。 | 2 | 用于器物内部观察 |
| 静音文物运输车 | 台 | 1、车板尺寸：≥900mm*600mm； 2、上层车版高度：≥700mm；下层车版高度：≥200mm； 3、车版间隔：≥450mm；扶手高度：≥900mm； 4、护栏高：≥100mm； 5、脚轮尺寸：≥5寸(130)mm；两定向、两万向； 6、刹车：配刹车； 7、最大载重：≥300kg。 | 1 | 用于运送文物 |
| 减震文物车 | 台 | 1、整体规格尺寸：1000*600*900H左右； 2、一级冷轧钢板，箱体式结构，有推手，四周加护板；3、载重：≥300KG，底部四万向轮，方向调转灵活，具备制动减震功能。 | 1 | 用于运输文物 |
| 文物运送平板车 | 台 | 1、车板材质不锈钢304+铝塑； 2、可折叠拉手； 3、车板尺寸：≥50cm2； 4、载重：≥300KG； 5、配静音轮。 | 1 | 用于运输文物 |
| 文物内外双环套矫形器7件套（金属文物实训室） | 套 | - 矫形器直径100-460mm，共7个规格，每套7个装； - 材质全304不锈钢，厚度为6mm厚。 | 1 | 金属文物整形 |
| 文物双向拉张整形器（金属文物实训室） | 套 | - 整形器尺寸100-400mm，共10个规格，每套20支装(每个规格2支)； - 材质全不锈钢。 | 1 | 金属文物整形 |
| 碳纤维物体固定夹（金属文物实训室） | 套 | 1、材质：碳纤维； 2、跨度50mm-420mm，共7个规格。 3、适用于陶瓷、青铜等修复过程辅助固定用品，碳纤维材质，硅胶夹具。 | 1 | 金属文物整形 |
| 急救消防台 | 台 | 1、主体材料：可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，冲洗时间不得小于15分钟； 3、根据洗眼器标准规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、洗眼器正常水压要求：0.3-0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3-0.6Mpa，密封压力：0.8-1.0Mpa； 6、喷淋流量：＞75.7L/min，洗眼流量：＞11.4L/min； 7、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 8、带急救箱一个，有安装放置AED的接口和对应置物台。 | 1 | 消防及急救 |
| 泥塑转盘 | 个 | 直径30cm，塑钢/塑料/木质均可，要求钢珠滑动，平面变形率低于0.5% | 10 | 补配塑型和器物作色观察 |
| 除湿机 | 台 | 1、除湿量：≥3.2kg/h； 2、控制精度：≤±3%； 3、湿度调节区间RH10-95%； 4、符合相关环保要求。 | 2 | 实训室湿度调控 |
| 排风空调系统 | 套 | 1、18个一体成型全铝抽气罩，主管直径≥90mm有活动关节，以固定架为中心活动半径大于1500mm，吊顶式固定底座、带止气阀；抽气罩罩子要透明，不影响文物观察； 2、实验室内的通风换气次数不小于每小时15次，支管内风速为7-12m/s,主风管内风速为15-18m/s的要求现场测算，不得出现啸叫，单个万向抽气罩的风量不低于500m3/h； 3、通风换气系统内置19个有效控制接口，其中之一接通风橱，抽气罩要求单独起停，各抽气罩与室外风机之间需要联动控制； 4、安装位于桌面上空，通用pvc管道吊顶； 5、离心风机总功率不小于11千瓦，安装于楼顶，需要环保降尘设备。 | 1 | 包含仪器设备的安装 |