采购需求

1. 项目概述

教育部低碳建筑环境国际合作联合实验室以西安建筑科技大学为牵头单位，围绕建筑环境与地下空间环境低碳学科前沿和重大需求，面向“一带一路”国家重大战略需求，建设有特色、高水平、国际化实验室，与一带一路沿线国家高校与科研机构建立稳定的可持续发展战略合作关系，进一步开展深层次合作研究，拓展对外合作的广度和深度，推进国际化人才培养，同时吸引国际一流学者交流、到联合实验室长期工作，广泛汇聚创新资源，不断提升开放创新能力和国际学术影响力。建成具备高质量创新人才培养能力，具有一流管理水平和学术环境，在国际上具有一定影响力的低碳建筑环境国际合作联合实验室。

低碳建筑环境国际合作联合实验室围绕“地下空间环境保障”的研究方向，需完成建筑环境及地下环境突发公共卫生事件保障目标任务要求。因此，需采购室内环境气载微生物实验系统达到评估室内环境中的气载微生物数量、种类及其动态变化特征以及可以及时发现潜在病原微生物的功能，从而采取必要的措施保护人员健康和环境安全。

2. 核心产品

室内环境气载微生物实验系统

3.采购清单及技术标准、配置要求：

（1）采购清单及技术标准、配置要求

| 序号 | 产品名称 | 技术标准 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内环境气载微生物实验系统 | 实验系统功能要求 室内环境气载微生物实验系统主要分为样品采样部分、操作部分、检测与分析部分。 |  | 1 |  |
|  |  | 样品采样部分测试要求 （1）固体培养基介质采样： - ★采样粒径：0.5~10 μm（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 采样流量：10~40 L/min，分辨率≤0.1 L/min，精确度：±1%； - 采样时间可调：0~5000 min； - 流量重复性≤2%； - 流量稳定性≤5%； - ★捕获率≥98%（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 充满电可连续工作时间≥3 h； - 配备电子流量计，可实现恒流采样头； - 工作噪声≤60 dB； - 现场采样点≥8个，采样点间距≥1 m。 （2）固体采样膜介质采样： - 总悬浮微粒(TSP)和PM10或PM2.5采样流量：60~120 L/min，分辨率≤0.1 L/min； - 大气采样流量：100~1000 mL/min，分辨率≤1 mL/min； - 采样时间可调：0~5000 min； - 噪音≤65 dB； - 充满电可连续工作时间≥6 h； - 采样时支持自动排水； - 配置GPS定位芯片； - 断电后可自动保存采样数据，供电后可自动恢复采样； - 现场采样点≥3个，采样点间距≥1 m。 （3）液体介质采样： - ★进气口具有三个切线式弯度的喷嘴头，每孔通气流量≥4.2 L/min（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 采样流量：0~18 L/min； - 采样时间可调：0~5000 min； - 捕获粒径≥0.3 μm； - ★捕捉效率≥90%（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 噪音≤60 dB； - 采样容量：10~20 mL； - 可清洗、消毒和重复使用； - 现场采样点≥4个，采样点间距≥1 m。 |  |  |  |
|  |  | 操作部分测试要求 （1）操作箱要求： - 不锈钢材质； - 规格尺寸（mm）≥1000（长）×600（深）×900（高）； - 过渡室尺寸（mm）≥φ340×400（长）； - 观察窗尺寸（mm）≥120（长）×50（宽）； - 操作性真空度≤-0.1 Mpa； - 过渡箱真空度≤-0.1 Mpa； - 可拆卸照明灯≥2个，进口阀门≥2个，出口阀门≥2个； - 重量范围：300~350 kg； - 可使用氩气、氦气等惰性气体。 （2）温湿度操作： - ★温度范围：0~65℃（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - ★湿度范围：30%~95%（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 内部容积≥140 L； - 尺寸（mm）≥600（长）×600（宽）×1200（高）； - 可同时进行处理样品数目≥2个。 （3）加热操作： - 尺寸（mm）≥800（长）×600（宽）×900（高）； - 温度范围：RT+10℃~250℃； - 恒温波动度：±1℃； - 温度分辨率≤0.1℃； - 加热时间可调：0~6000 min； - 可同时进行加热样品操作数目≥2个。 （4）灭菌操作： - 内腔厚度≥2 mm； - 容积≥75 L； - 灭菌室尺寸（mm）≥φ350×650（长）； - 灭菌时间可调：0~9000 min； - 额定工作压力≥0.14 Mpa； - ★灭菌温度：50~130℃（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 灭菌结束（报警）后自动停机； - 采用优质不锈钢（304）材料制作； - 仪器尺寸（mm）≥500（长）×600（宽）×1100（高）； - 重量范围：110~120 Kg。 （5）高温和低温控制操作： - ★温度控制：-60℃~+150℃（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）， - 温度波动度≤0.5℃； - 温度均匀度≤2℃； - ★升温速率≥2℃/min（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - ★降温速率≥0.7℃/min（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 时间设定：0~9999 min； - 外箱尺寸（mm）≥800（宽）×900（深）×1500（高）。 - 内容积≥75 L - 重量范围：150~250 Kg （6）洁净操作： - 清洗容量≥40 L； - 连续工作时间≥72 h； - 尺寸（mm）≥500（长）×300（宽）×300（高）； - ★超声频率≥40 KHz（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 超声功率：1%~100%； - 加热温度：室温~80℃； - 清洗时间可调：1~9999 min； - 需具备故障蜂鸣报警； - 可同时进行样品操作数目≥2个。 （7）称量操作： - 称量范围：1~200 g； - 分辨率≤1 mg； - 稳定时间≤4 s，自动校对； - 外形尺寸（mm）≥360（长）×220（宽）×350（高）； - 可同时进行称量样品操作数目≥2个。 （8）辅助操作： - 喷雾流量：8~12 L/min，分辨率≤0.1 L/min； - 喷雾压力：0~40 kPa，分辨率≤0.01 kPa； - 适宜低照度/低温下工作，故障检测自动保护； - 可同时进行辅助操作数目≥2个。 |  |  |  |
|  |  | 检验分析部分测试要求 （1）毒性检验分析： - ★读数时间：200~600 μs（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 检测响应时间≤6 s； - 台内精密度CV≤1%； - 台间精密度CV≤1.5%； - 可检测真菌毒素包括黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮等； - 可直接读取样品定量检测结果； - 数据存储≥10000条，可通过U盘导出或USB接口传输到电脑； - 仪器尺寸（mm）≥240（长）×240mm（宽）×150mm（高）； - 重量范围：1~2 Kg； - 可同时进行样品毒性检验分析通道≥2个。 （2）检验分析台体： - 洁净等级≥100级@≥0.5 μm； - ★平均风速范围：0.3~0.6 m/s（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 噪音≤60 dB； - 柜体结构1.2厚镀锌板，304不锈钢操作台面； - 重量范围：130~150 Kg - 透明玻璃侧壁，配备紫外灯，紫外灯功率≥20 W； - 工作区尺寸（mm）≥1200（长）×600（宽）×500（高）； - 装置外形尺寸(mm) ≥1300（长）×700（宽）×1600（高）。 （3）数量检验分析： - 全自动计数； - 镜头分辨率≥500万； - 可检测菌落大小≥0.5 mm； - ★培养皿直径≤90 mm（提供证明材料，证明材料包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图、盖章的说明书等）； - 内存≥12 G； - 误差率<10%； - 屏幕分辨率≥1920×1200； - 具有记录功能，可查看历史数据； - 可同时进行样品检验分析数目≥4个。 （4）酸碱度检验分析： - 测量范围：0~14 pH； - 显示单位≤0.01 pH； - 可同时进行样品酸碱度检验分析数目≥2个。 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 本系统为柔性实验平台，系统可快速拆解、安装，需380V电源，要求既可用于实验室，也可用于现场实验需要，本系统具备可扩展性。 |  |  |  |